专业销售：超声波探伤仪、磁粉探伤仪、 射线探伤机、钢丝绳探伤仪、便携里氏硬度计、台式硬度计、韦氏硬度计、超声波测厚仪、涂层测厚仪、粗糙度测量仪、便携式测振仪、各种配件等。

网址：www.saiboruixin.com    手机：18611571078

产品名称：CDX-III便携式多用途磁粉探伤仪

测量范围： 导磁性材料

示值精度：百分百显示缺陷。

存储与接口：不带存储和接口

持续工作时间：直接连接电源操作，没有工作时间的限制。

仪器净重量：约6.6Kｇ

产品毛重量（运输）：约8KG

产品可选色：无

产品外形尺寸：340mmX300mmX250mm

产品价位：

一、产品概述

◆ 主要用于铁磁性材料表面及近表面探伤，交流电磁化方式，能检测2mm以下的伤损。

◆ 一台设备可以兼容A,D,E,O四种探头，满足客户多种类型工件的需求。

◆ 采用多种磁化方式，无触点开关，噪音小、寿命长、适用性强，工作稳定。

◆ 采用隔离变压器向探头提供36V电源,低电压输出,安全可靠,工作寿命长。

◆ 仪器体积小,重量轻,提升力大,各探头活关节可调。

◆ 手持式操作，简单快捷。可携带到车间,实验室和工作场地进行现场探伤。

◆ 广泛应用于航天、航空、铁道、汽车、船舶、压力容器、机械、建筑、桥梁等行业。

二、产品简介

CDX－III磁粉探伤仪是我公司吸收国内外同类产品的优点自行设计生产的新型磁粉探伤设备。采用外加磁场磁化法，使仪器具有体积小、重量轻等优点。高集成化电路使一台设备兼备原几种设备的全部功能。

三、配置情况

►A型探头：也称马蹄磁轭探头或角焊缝探头，活动关节斜面磁头,配有工作灯;对异形面、形状复杂工件探伤尤其适用.极距:20-160㎜;提升力:AC≥5㎏,DC≥18㎏;重量:1㎏。利用这种探头制成一台设备叫马蹄形磁轭探伤仪或角焊缝探伤仪，探头利用活关节使用范围广。

►D型探头：也称电磁轭探头，多种活动关节，磁化强度大。极距：60-220㎜，提升力：AC≥7㎏，DC≥18㎏；重量：1.6㎏.独立利用这种探头制成的设备叫电磁轭探伤仪，探头具有导磁高、磁化强度大等特点。

►E型探头：也称交叉磁轭探头或旋转磁场探头，可一次全方位复合磁化探伤,行走滚轮和工作灯可提高探伤速度.极距:110㎜,提升力:AC≥12㎏,重量:2㎏.独立利用这种探头制成一台设备叫旋转磁场探伤仪，它利用两只交叉的磁轭采用交流电移相技术，使之产生随时间变化的合成旋转磁场，对工件一次全方位复合磁化。探伤速度快、检测质量高。

►O型探头：也称环形探头，内径:150㎜,中心磁场≥180Oe.重量:3㎏.独立利用这种探头制成一台设备叫环形探伤仪，它是利用线圈通电时产生强磁场的原理设计的，适用于轴棒类、管道类、叶片类等复杂工件的分段探伤或退磁。

四、技术参数

1、电源：AC 220V  ±10％ 50HZ  5A

2、输出：AC  36V 10A 可选配A.D.E.O四种探头

3、探伤速度： ≥6米/分

4、探头温升：≤60℃

5、工作节拍：建议在长时间连续工作时：

充磁时间≤3秒，间隙时间≥5秒

6、仪器重量：约6.6Kｇ

五、操作使用方法与注意事项

使用本仪器前请详细阅读本说明书，了解掌握仪器结构和技术性能，检查电源与本仪器要求是否相符，连接是否正确，正确无误后方可接通电源，初次使用或久藏复用前，应检查仪器是否完好。

1． 操作步骤

（1） 将电源插头线与仪器电源插座接好，探头和输出插座连接好。

（2） 接通仪器电源开关，此时电源指示灯亮，仪器控制电路同时接通，伺服工作。

（3） 将探头和被检工件接触好，按下探头上的开关，这时仪器对工件呈磁化状态，工作灯亮。松开开关，则切断主回路电源，工件停止磁化。

（4） 停止使用时，关断仪器电源开头，切断电源。

2． 故障检修

（1） 电源接通无指示、不工作，保险丝熔断、因短路或过载引起。

（2） 按下开关，探头工作，无工作指示，因工作指示灯损坏引起。

（3） 工作指示灯亮，探头不充磁，主电路或控制电路有故障。

（4） 接通电源，不按充磁开关即充磁，控制电路或双向可控硅坏。

3.   注意事项

（1） 本仪器工作节拍：建议在长时间连续工作时：

充磁时间≤3秒，间息时间≥5秒。

（2） 在使用前应检查供电电压是否符合仪器要求，如过高或过低会损坏仪器或影响探伤效果。

（3） 使用时探头端面应与被检工件保持良好接触，然后再按下充磁开关，此时磁化效果最佳。

（4） 本仪器虽有很好的空载过流保护电路，但在使用时，应尽量避免空载工作，以减少产生不必要的温升。

（5） 本仪器可连续工作，如发现部分发热严重即停止使用，待查明原因后再使用。

（6） 仪器及附件应在清洁、干燥、无腐蚀环境中使用或存放。

（7） 在自行修理时，请注意机内高压危险。

（8） 按下充磁工作开关时，不可开关电源。

（9） 仪器外壳必须可靠接地。

（10） 发生电路故障如无法修理，请将仪器发回我厂服务中心。